用户需求书

- 公告编号：后勤管理部（设备）201901

说明：

- 投标人须对本项目以包组为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对包组内其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 用户需求书中打“★”号条款为实质性响应条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

- 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输液泵、注射泵 | 54台 | 自合同签订之日起30日历天内 | 人民币49万元 |

- 技术参数及要求

（一）输液泵A：33台

1、▲输液总量设置：0.1～9999ml，以0.01ml递增。

2、▲速率范围：0.1～1200ml/h，以0.01ml/h递增。

3、快推功能：＞1～1200ml/h可调，手动/自动快推可选，并可同步显示给入的快推量。还可预置快推设定时间，1分钟～24小时可调。

4、精确度：输液精度≤±5%，机械精度≤±0.2%。

5、适用于各种PVC耐压输液器。

6、▲空气探测器：可探测出所有＞0.01ml的气泡。单个气泡＞0.02ml时报警，每小时累计的气泡＞0.3ml时报警。报警灵敏度可调。

7、单泵无需连接系统即可实现公斤体重模式。

8、动态压力监测：动态监测并显示输液泵管、注射器管路中的压力。压力阈值至少8级可调。

9、预报警时间3-240分钟可调。

10、具有可保持静脉开放速率功能。

11、具有数据锁功能，防止意外更改输液速度，种类等。。

12、电池：可充电，工作时间≥4小时。具有电池维护程序。

13、系统扩展：日后可升级连接工作站组成“输液治疗中央监护管理系统”。

14、▲每台输液泵的重量≤1.5千克。

15、预置输液时间范围可达到：00:01-99小时59分。

16、▲输血、输液、输营养三合一，在医疗器械注册证上有标注。

（二）输液泵B：11台

1、▲输液总量设置：0.1～9999ml，以0.01ml递增。

2、▲速率范围：0.1～1200ml/h，以0.01ml/h递增。

3、快推功能：＞1～1200ml/h可调，手动/自动快推可选，并可同步显示给入的快推量。还可预置快推设定时间，1分钟～24小时可调。

4、精确度：输液精度≤±5%，机械精度≤±0.2%。

5、适用于各种PVC耐压输液器。

6、▲空气探测器：可探测出所有＞0.01ml的气泡。单个气泡＞0.02ml时报警，每小时累计的气泡＞0.3ml时报警。报警灵敏度可调。

7、单泵无需连接系统即可实现公斤体重模式。

8、动态压力监测：动态监测并显示输液泵管、注射器管路中的压力。压力阈值至少8级可调。

9、预报警时间3-240分钟可调。

10、具有可保持静脉开放速率功能。

11、具有数据锁功能，防止意外更改输液速度，种类等。。

12、电池：可充电，工作时间≥4小时。具有电池维护程序。

13、系统扩展：日后可升级连接工作站组成“输液治疗中央监护管理系统”。

14、▲每台输液泵的重量≤1.5千克。

15、预置输液时间范围可达到：00:01-99小时59分。

（三）注射泵：10台

1、注射总量设置：0.1～9000ml，以0.01ml递增。

2、▲速率范围：0.01～1800ml/h，以0.01ml/h递增。

3、▲自动推杆，可自动定位推杆，避免缓推和误推。

4、快推功能：1～1800ml/h可调，手动/自动快推可选，并可同步显示给入的快推量。还可预置快推设定时间，1分钟～24小时可调。

5、自动计算功能：预置输液量和时间后，自动计算出输液速率。

6、精确度：输液精度≤±2%，机械精度≤±0.2%。

7、▲自动识别注射器：自动识别符合国标的2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml或60ml标准注射器。

8、单泵无需连接系统即可实现公斤体重模式。

9、动态压力监测：动态监测并显示输液泵管、注射器管路中的压力。压力阈值至少8级可调。

10、预报警时间3-240分钟可调。

11、具有数据锁功能，防止意外更改输液速度，种类等。

12、电池：可充电，工作时间≥8小时。具有电池维护程序。

13、系统扩展：日后可升级连接输液工作站组成“输液治疗中央监护管理系统”。

14、药物库功能：＞700种药物安全处方，便于药物查寻。包括常规速率、剂量换算、体重剂量计算，药物安全限量等等，防止医疗错误。同时针对每个药物还可设安全限以及报警级别。并有大于800条历史记录。

15、▲每台注射泵的重量≤1.5千克。

- 包装、保险及发运、保管要求

- 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

- 中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

- 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

- 货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 各包组设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

- 质量保证要求

- 免费提供基本操作培训和常见故障排除培训（≥1次/年），每台设备提供二套操作和技术手册。

- 投标的设备应提供产品彩页，并有相关参数说明。

- 中标人必须提供由投标产品制造商提供的制造商原厂服务维修保证文件。

- 从项目最终验收投入使用之日起3年，需提供设备生产商叁年免费保修的承诺书。

- 在保修期后，投标人应对设备实行终身维修，终身免费保养（≥1次/年）。

- 在本项目的全部设备运行期内，投标人应免费为所有软件提供升级和版本更换。

- 所有货物保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

- 检验与验收

- 设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在用户指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

- 所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本招标文件中提出的要求。

- 中标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施方法等。

- 主要设备在项目产品到货验收时，必须有制造商技术人员现场协助验收，此验收报告作为项目验收必备文档之一。

- 验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

- 交货期、地点

- 交货期：所有包组均为自合同签订之日起30日历天内。

- 交货地点：各包组交货地均为采购人指定的的使用现场。

- 伴随服务

- 中标人负责本项目所有设备的安装调试以及所有必须的线材与备件等。

- 中标人应提交详细项目安装进度表。

- 中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

- 安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

- 调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

- 中标人应派有经验的技术人员到安装现场进行设备的安装和调试，负责处理设备的质量和数量短缺等问题，并应对系统质量全面负责。

- 付款方式

  - 合同签订后15个工作日内采购人向中标人支付30%预付款；物品到货安装验收后，中标人支付合同总金额5%的质保金，采购人则向中标人支付合同总金额70%的货款；质保金在设备验收合格后满一年，在15个工作日内，采购人向中标人无息退还质保金。

  - 采购人每次付款，中标人须开具的正式发票

  - 采购人凭中标人提供的以下文件结算支付货款

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）招标人的验收报告(JCI标准)；

（4）中标通知书；

（5）质保金收据凭证。

  - 若因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

附件1：

## 投标货物技术偏离表

投标人名称：                            包组号：

| 序号 | 货物名称 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期

附件2：

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

《资格性及符合性检查表》

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | ①投标报价未超过本项目采购预算 ②对所投包号的全部内容进行投标报价 ③投标报价不低于成本价,且是唯一确定的 |
| 2 |  |
| 3 | 准入条件： （1）提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天 （2）提供《关于资格的声明函》 （3）符合《政府采购法》第二十二条规定的条件 （4）提供有效的营业执照副本和税务登记证副本 （5）具备有效的授权证明资料（如投标人为代理经销商） （6）提供所投产品的医疗器械注册证及其附表（如国家有相关规定） （7）提供医疗器械经营许可证副本（如投标人为代理经销商）/医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商） （8）提供所投产品相关主管部门要求的认证资料（如有相关规定） |
| 4 | 提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书(原件) |
| 5 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 6 | 提供当地检察机关出具三年或以上（或注册至今）的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件（加盖公章，原件备查）和《公平竞争承诺书》原件(加盖公章)。 |
| 7 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求 |
| 8 | 符合法律、法规规定的其他实质性要求 |

（二）比较与评价

1. 技术评价：

| 评审项目 | 评议内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 | 所投产品对用户需求书中带▲号的重要技术参数的符合性 | 20 | 所投产品技术参数全部满足用户需求书中带▲号的重要技术参数，得20分； 所投产品技术参数满足用户需求书中带▲号的重要技术参数数量占全部带▲号的重要技术参数数量的比例在80%～100%的（不含80%），得8-20分； 所投产品技术参数满足用户需求书中带▲号的重要技术参数数量占全部带▲号的重要技术参数数量的比例在80%以下的（含80%），得0-7分。 所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 |
|  | 所投货物技术参数及性能与技术规格要求的符合性 | 17 | 完全满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数，得17分 部分满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数，得10～16分 基本不满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数，得0～9分 所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。 |
|  | 所投货物的先进性及稳定性 | 7 | 由评委对各投标人的货物进行评议及打分，优5-7分、良2-4分、一般0.5-1分。 |
|  | 所投货物配置、选型的合理性 | 7 | 由评委对各投标人的货物进行评议及打分，优5-7分、良2-4分、一般0.5-1分 |
|  | 所投货物制造商的生产水平及知名度 | 9 | 由评委对各投标人的货物进行评议及打分，品牌知名度高7-9分、品牌知名度中等3-6分、品牌知名度低0.5-2分 |

2.商务评价：

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同条款的响应性 | 1 | 投标人横向比较，在0-1分内打分 |
| 2 | 投标人的财务状况 | 2 | 投标人横向比较，在0-2分内打分 |
| 3 | 投标人的资信状况 | 4 | 投标人横向比较，在0-4分内打分 |
| 4 | 投标人的履约能力 | 3 | 投标人横向比较，在0-3分内打分 |

3.价格评价：

计算价格评分：各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分＝（基准价÷评标价）×30

4.综合比较与评价：

根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：

W＝[Cmin/C]×30 ＋ T ＋ M

其中：

W       某个投标人的综合得分；

C       某个投标人的评标价；

Cmin    满足招标文件要求的最低评标价；

T       某个投标人的技术评审得分；

M       某个投标人的商务评审得分；