用户需求书

# 公告编号：后勤管理部（设备）201701

说明：

- 投标人须对本项目以包组为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对包组内其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 用户需求书中打“★”号条款为实质性响应条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

- 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

一、采购内容

| 包组 | 采购内容 | 数量 | 最高限价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 氮气发生器 | 2台 | 人民币38万元 | 自合同签订之日起15日历天内 |

备注：

  - 投标人应根据上表中采购内容报价，报价不得超过最高限价。

  - 投标人应据实报价，在评审过程中如果专家认为报价明显低于市场价，可认为投标人存在恶意竞争行为，予以废标。

- 项目背景

妇婴院区新生儿筛查中心因业务发展，需搬迁至16楼，而目前该院区无相应的氮气供应管道，筛查中心现有串联质谱仪2台，需购置氮气发生器2台，结合实验室场地空间有限，对购置的氮气发生器提出以下技术要求，以满足使用需要。

- 技术参数及要求

氮气发生器 2台

- 氮气分离技术：采用超细化中空纤维膜分离技术

- ▲最大流量要求≥32L/min

- ▲氮气纯度≥99.5%

- 具有双压力保护装置

- 内置空气压缩机两台

- 机箱具有隔音功能，具有消音器，噪音要求≤54%

- 尺寸要求：宽≤60CM,长≤80CM，高≤80CM

- 在线显示实际运行时间，便于维护。

- 仪器自带承重轮具有锁定功能，方便移动及锁定。

- 售后服务：原厂整机保修3年，保修期后维修只收取配件费。

- 厂商在国内有独立的分公司，可及时提供技术支持及售后服务。

- 售后服务由具有厂家认证资格的专业工程师负责。

配置清单：

| 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮气发生器 | 2 | 套 | 含连接管路 |

- 包装、保险及发运、保管要求

- 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

- 中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

- 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

- 货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 各包组设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

- 质量保证要求

- 免费提供基本操作培训和常见故障排除培训（≥1次/年），每台设备提供二套操作和技术手册。

- 投标的设备应提供产品彩页，并有相关参数说明。

- 中标人必须提供由投标产品制造商提供的制造商原厂服务维修保证文件。

- 从项目最终验收投入使用之日起3年，需提供设备生产商叁年免费保修的承诺书。

- 在保修期后，投标人应对设备实行终身维修，终身保养（≥1次/年），只收取需更换的备件及损耗品费用。

- 在本项目的全部设备运行期内，投标人应免费为所有软件提供升级和版本更换。

- 所有货物保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

- 检验与验收

- 设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在用户指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

- 所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本招标文件中提出的要求。

- 中标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施方法等。

- 主要设备在项目产品到货验收时，必须有制造商技术人员现场协助验收，此验收报告作为项目验收必备文档之一。

- 验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

- 交货期、地点

- 交货期：所有包组均为自合同签订之日起15日历天内。

- 交货地点：各包组交货地均为采购人指定的的使用现场。

- 伴随服务

- 中标人负责本项目所有设备的安装调试以及所有必须的线材与备件等。

- 中标人应提交详细项目安装进度表。

- 中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

- 安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

- 调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

- 中标人应派有经验的技术人员到安装现场进行设备的安装和调试，负责处理设备的质量和数量短缺等问题，并应对系统质量全面负责。

- 付款方式

  - 合同签订后15个工作日内采购人向中标人支付30%预付款；物品到货安装验收后，中标人支付合同总金额5%的质保金，采购人则向中标人支付合同总金额70%的货款；质保金在设备验收合格后满一年，在15个工作日内，采购人向中标人无息退还质保金。

  - 采购人每次付款，中标人须开具的正式发票

  - 采购人凭中标人提供的以下文件结算支付货款

（1）合同复印件；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）招标人的验收报告(JCI标准)；

（4）中标通知书；

（5）质保金收据凭证。

  - 若因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

附件：

## 投标货物技术偏离表

投标人名称：                            包组号：

| 序号 | 货物名称 | 原条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              职务：         日期